Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі

| Сатып алудың № | 1729-1 |
| --- | --- |
| Сатып алудың атауы: | Медициналық техника сатып алу |
| Лоттың № | № 1-ЗЦП1729 |
| Саны, көлемі: | 1 |
| Өлшем бірлігі: | Дана |
| Жоспарланған сома: (теңге) | 315 000 (үш жүз он бес мың) |
| Жеткізу орны: | 080000, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі, 13 «А» |
| Жеткізу мерзімі: | 15 жұмыс күні |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау | Электрокардиограф – ЭКГ- қол және автоматты режимдерде жұмыс істейтін он екі арналы, жылжымалы. Термоқағаз ені - 110 мм, қағаз түрі: рулон немесе Z-fold қағазы; Экран өлшемі- 116х88 мм, 640х480 нүкте көрсете алу мүмкіндікпен; Экран түрі: түрлі-түсті жарықдиодты көмескі жарығымен TFT дисплей; көлденең қағазда басып шығаруы - 8 нүкте/мм және 25 мм/сек жылдамдықта қағаз бойында 64 нүкте/мм; қағаздың қозғалыс жылдамдығы – 5; 10; 12.5; 25 и 50 мм/сек. ST сегмент қалпын өзгертпей антитреморлы, желілік кернеулі мен антидрейфты сүзгіленеді . ЭКГ R-тісшесінің және пернетақтасының дыбыс деңгейін реттеу және дыбыс сигналдарын өшіру мүмкіндігі болуы тиіс. ЖСЖ минутына 300 соққыға дейін; Ақпаратты экранға сандық немесе әріптік түрде басып шығару мүмкіндігі болуы тиіс. Жұмыс режимі: автоматты және қол тәртібі. Ақпаратты компьютерге шығару режимі: - USB-порт арқылы ішкі жадтан; - сыртқы FLASH-жады арқылы; - COM-BLUETOOTH адаптері арқылы сымсыз қосу; - ЭКГ-ны COM-порт модулімен компьютерлік электрокардиограф режимінде пайдалану мүмкіндігі болуы тиіс; -кірістірілген GSM модульінде жұмыс істеу режимі. Электрокардиографтың қоректендіруі: - - 100-ден 224 В дейін тоқ кернеуін қабылдау желісі - желілік адаптер арқылы жиілігі -50Гц, оның ішінде аккумулятор немесе оның ақаулары болмаған кезде; - - тұрақты тоқ желіге 12В-тен 16В дейін (жедел жәрдем автокөлігінің борттық желісі); - - орнатылған Li-ion аккумуляторы (100 ЭКГ-ге дейін) арқылы жүзеге асырылады. ## Жеткізу жиынтығы: 1. Негізгі жеткізу жиынтығы: - экранмен электрокардиографикалық блок 141 мм диагональ; - - электродты кабель; - - желілік блок; - - ЭКГ электродтар жиынтығы; - - электродтық гель; - - 110 мм х 30 м термоқағаз; - - пайдалану бойынша басшылық; - - аккумулятор кіріктірілген; - - сөмке. 2. Опциялар - ЖЭЕМ-ге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету компакт-дискісі; - Термоқағаз бумада 110мм 100мм - 200 парақ; - - СОМ-порт модуль - - USB кабельімен модуль - - GSM кабельімен модуль - -вакуумдық электродтар жүйесі керек-жарақтарымен болуы керек. - Кепілдік мерзімі- жабдық пайдалануға қосылғаннан бастап 37 ай. |

Техническая спецификация закупаемого товара

| Номер закупки № | 1729-1 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Закуп медицинской техники |
| Номер лота: | № 1-ЗЦП1729 |
| Количество: | 1 |
| Единица измерения: | Штука |
| Запланированная сумма: | 315 000 (триста пятнадцать тысяч) |
| Места поставки: | Жамбылская область, город Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» |
| Срок поставки: | 15 рабочих дней |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Электрокардиограф - двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах, переносной. Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага; Размер экрана- 116х88 мм, с разрешающей способностью 640х480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Скорость движения бумаги – 5; 10; 12.5; 25 и 50 мм/сек. Антитреморный фильтр, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; ЧСС до 300 ударов в минуту; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации; Режим работы: автоматический и ручной режим. Режим вывода информации на компьютер: - -через USB-порт из внутренней памяти; - -через внешнюю FLASH-память; - -беспроводной ввод через адаптер COM-BLUETOOTH; - -возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа с модулем COM-порта; - -Режим работы со встроенным GSM модулем. Питание электрокардиографа осуществляется от: - -сети переменного тока напряжением от 100 до 224В частотой -50Гц через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии -аккумуляторов или их неисправности; - -от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля скорой помощи); - -от встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ); ## Комплект поставки: 1. Основной комплект поставки - -блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали; - -кабель электродный; - -блок сетевой; - -комплект ЭКГ электродов; - -гель электродный; - -термобумага 110 мм х 30 м; - -руководство по эксплуатации; - -встроенный аккумулятор; - -сумка. 2. Опции - -ПО для ПЭВМ на компакт-диске - -Термобумага в пачке 110мм100мм200листов - -Модуль СОМ-порта - -Модуль USB с кабелем - -Модуль GSM с кабелем - -Система вакуумных электродов с принадлежностями. Гарантийный срок 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |