Приложение №1

Перечень закупаемых МИ

Перечень 2023 год.

| № лот | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы детские электронные | Техническая характеристика Электронные детские весы, использующиеся также как напольные весы для взвешивания детей. Питание: от батареек, от сети. С поверкой. 1.Наибольший предел взвешивания- 15кг 2.Дискретность отсчета - 10г 3.Весы должны иметь съемную кювету (отсоединяется нажатием на кнопку) 4.Размеры кюветы: не менее 520*250мм 5.Питание: 4 элемента типа „АА„ и адаптер переменного тока 6.Комплект поставки: весы электронные для новорожденных – 1 шт. батарея типа„АА„ - 4 шт. адаптер -1 шт. Вместе с оборудованием необходимо предоставить следующую документацию: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан); 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений 3.Первичная поверка; 4.Гарантийный талон на 1 год | шт | 2 | 115500 | 230000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Анализатор для определения аммиака в цельной крови (в комлпекте с принтером, адаптер питания от сети переменного тока, и с тест полосками -в количестве не менее 50 полосок ) | Характеристики и описание Анализатор для определени аммиака в цельной крови в комплекте с принтером и с тест полосками в количестве не менее -50 полосок. Рекомендуется для использования реанимационными бригадами скорой помощи, в лечебных учреждениях: в нефрологическом, гепатологическом и токсикологическом отделениях; в отделениях трансплантологии, патологии новорожденных, в инфекционных больницах, в военных госпиталях и МЧС, в медсанчастях нефтегазодобывающих предприятий и других вредных производств • Модульная конструкция Анализатор для определени аммиака в цельной крови должен иметь модульную конструкцию с отдельными компонентами анализатора и принтера для улучшения его мобильности. • Минимум обслуживания Единственной необходимой операцией обслуживания является чистка оптического модуля. • Долговечный источник света Применение светодиода и короткое время подсветки обеспечивает долговечность источника света. • Температурная компенсация Автоматическая температурная компенсация с применением встроенного температурного датчика снижает ошибки, возникающие в результате колебаний окружающей температуры. • Электропитание Анализатор должен работать как от элементов питания, так и от специального адаптера для подключения к сети переменного тока. При эксплуатации анализатора в комбинации с принтером необходимо использовать адаптер питания от сети переменного тока . • Память для хранения результатов измерений 50 препаратов. В памяти прибора можно хранить результаты измерений 50 препаратов. • Тип внешнего подключения Имеется внешнее последовательное соединение (RS-232C). 1-1-2 Спецификации ■ Общие спецификации Изделие Прибор для измерения уровня аммиака в крови Конфигурация Прибор, принадлежности, принтер Препарат Цельная кровь Индикаторные полоски Комплект для анализа уровня аммиака Прибор Общая спецификация Измеряемая величина; Концентрация аммиака в крови. Диапазон измерения; От 10 до 400 N-мкг/дл. Принцип измерения; Индикаторная полоска, метод отражения одной длины волны. Длина волны при измерении; Светодиод с одной длиной волны (635 нм). Способ подачи препарата; Нанесение с помощью пипетки. Время реакции; Примерно 3 минуты 20 секунд для каждого анализа. Время разогрева; Максимум 10 секунд. Типы измерений; Нормальное измерение, непрерывное измерение и проверочное измерение. Экран; Жидкокристаллический. Панель оператора; 12-кнопочная панель с цифровыми и функциональными кнопками. Емкость памяти; Результаты измерений для 50 препаратов. Температурная компенсация; Автоматическая компенсация с использованием встроенного температурного датчика. Условия эксплуатации; Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 85%. Среда измерения; Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 85%. Условия хранения; Температура: от 1 до 30°C, относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации). Условия транспортировки; Температура: от -10 до 60°C, относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации). Габаритные размеры прибора; Не менее 124 (Ш) x 85 (Г) x 38 (В) мм. Вес; Около 150 г. Электропитание прибора; Два элемента питания AA или адаптер на 7,5 В постоянного тока, 3А.. Потребляемая мощность; От батарей: 0,15 Вт (от сети: 4 Вт). Уровень шума; Менее 85 дБ. Место эксплуатации; Только в помещении. Уровень загрязнения; 2. Категория перенапряжения; II. Предполагаемый срок эксплуатации; 5 лет с начала использования (установки) прибора (в соответствии с данными изготовителя). Принтер. Принтер; Термальный принтер с построчной печатью. Бумага; Полноцветная термографическая бумага (Ш58 мм, диаметр рулона 26 мм). Габаритные размеры; Не менее 125 (Ш) x 133 (Г) x 36 (В) мм. Вес; 180 г (без бумаги). Электропитание; Адаптер переменного тока с выходом на 7,5 В постоянного тока, 3А.. Потребляемая мощность; 20 Вт. Присоединение; Присоединение одним касанием. Соединение; Контакт. Предполагаемый срок эксплуатации; 5 лет с начала использования (установки) прибора (в соответствии с данными изготовителя). Вместе с оборудованием необходимо предоставить следующую документацию: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан); 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений (если аппарат не является средством измерения. то вместо сертификата об утверждении типа средств измерений необходимо письмо из РГП „КазИнМетр„ о том, что он не подлежит внесению в реестр ГСИ Республики Казахстан). 3.Сертификат происхождения; 4.Акт приема-передачи; 5.Первичная поверка ( если данное оборудование является средством измерения); 6.Гарантийный талон 7.Паспорт на казахском и русском языках. | шт. | 1 | 1318000 | 1318000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 3 | Рулетка для измерения длины окружности | Характеристики и описание Высококачественная , долговечная и удобная для использования в педиатрии, ортопедии. Рулетка сворачивается автоматически. Технические характеристики: • Диапазон измерения (ростомера): 0 – 205 см • Дискретность (ростомера): 1 мм • Размеры: не менее/ не более 70 х 22 х 65 мм • Функции: Измерение в лежачем положении Вместе с оборудованием необходимо предоставить следующую документацию: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан); 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений 3.Акт приема-передачи; 4.Первичная поверка; 5.Гарантийный талон на 1год | шт | 15 | 12200 | 183000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  |  |  |  |  |  | 1731000 |  |  |