№ 1 қосымша

.Приложение №1

Перечень закупаемых ИМН

Тізім 2024 жыл.

Перечень 2024 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма,тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для лазерной терапии | Аппарат многофункциональная лазерная физиотерапевтическая система для медицины Режимы излучения импульсный, непрерывный, модулированный, БИО Количество каналов излучения: не менее 2 лазерных канала Длина волны излучения (мкм) определяется типом сменного выносного излучателя Способ установки частоты следования импульсов (Гц) фиксированный или произвольный Фиксированные частоты следования импульсов «быстрого выбора» (Гц) 10, 80, 600, 3000 Диапазон установки частот «произвольного выбора» 0.5 – 3000 Фиксированные значения времени экспозиции «быстрого выбора» (мин) 1, 10 Диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного выбора» 1 с. – 90 мин. Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения (Вт) 2 — 99 Диапазон контролируемой средней мощности излучения (мВт) 1 – 250 Электропитание: — напряжение (В) — частота (Гц) 200…240 50…60 Габаритные размеры (мм) не более 280 х 210 х 105 Масса (кг) не более 1,5 Требования к поставщику: 1.Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2. Гарантийное обслуживание 37 месяцев 3. Акт ввода в эксплуатацию | шт | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 | Аппарат лазерный физиотерапевтический | Лазерный терапевтический комплекс составлен с учетом пожеланий практикующих физиотерапевтов и позволяет проводить сеансы лазерной терапии в кабинетах физиотерапии по многим медицинским показаниям: инфекционные заболевания, заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, заболевания в невропатологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии, спортивной медицине, а также при лечении некоторых профессиональных и хирургических заболеваний. В комплекте: • блок управления • БИ2/16, • БИК15/635, • БИМ, • КНС-УП-3, • МН-60, • МН-110, • штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). Данный комплекс составлен с учетом пожеланий практикующих физиотерапевтов. • Длина волны излучения для: • БИ, БИМ, БИМВ, мкм 0,81 ÷ 0,91 • БИК, БИК-ВЛОК 0,62 ÷ 0,68 • Режим излучения для: • БИ, БИМ, БИМВ импульсное излучение • БИК, БИК-ВЛОК непрерывное или амплитудно-модулированное излучение • Частота повторения импульсов, Гц 5, 80, 150, 300, 600, 1500, 3000 • Длительность импульса лазерного излучения для импульсных блоков, нс 70 ¸ 160 • Скважность лазерного излучения для БИК 1,8 – 2,2 • Импульсная мощность – регулируемая, в диапазоне для: • БИ1, Вт...1,4 - 14 • БИ2, Вт...1,8-18 • БИМ, Вт...3,5 - 35 • БИМВ, Вт...1,4 - 14 • Количество каналов для подключения блоков излучения 2 • Режим работы аппарата непрерыв./автоматич. • Время экспозиции в автоматическом режиме, мин 2,4,5,10 • Питание аппарата от промышленной сети переменного тока: • напряжение, В 220±22 • частота, Гц 50 • Потребляемая мощность не более, Вт 20 • Время установления рабочего режима не более, с 30 • Диапазон рабочих температур, °С +10 ¸ +35 • Габаритные размеры не более, мм 240x220x90 • Масса аппарата с двумя импульсными блоками излучения не более, кг 3 • Средняя наработка на отказ, час 3000 • Средний срок службы, не менее, лет 5 • Класс лазерной опасности по ГОСТ Р50723-94 и СНиП №5804-91 2 Требования к поставщику: 1. Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2. Гарантийное обслуживание 37 месяцев, акт ввода в эксплуатацию | шт | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 | Аппарат магнитотерапии | Аппарат магнитотерпии универсальный, предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряжённости поля, что способствует активизации кровообращения, обменых процессов, стимуляции мышечной деятельности, оказывает болеутоляющее действие. Назначение аппарата: Аппарат предназначен для использования в физиотерапии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, оказывает болеутоляющее действие. Аппарат может применяться в области физической медицины, лечебной физкультуры, ортопедии, при амбулаторном лечении пациентов с болью. Показания к применению: • ИБС, стенокардия напряжения ФКI и II; • Постинфарктный кардиосклероз; • Гипертоническая болезнь I стадии; • Заболевания периферических сосудов конечностей; • Последствия закрытых травм головного мозга и ишемического инсульта; • Заболевания периферической нервной системы, неврозы, вегеталгии, артрозы и артриты; • Состояния после переломов костей; • Хронические воспалительные заболевания внутренних органов (легких, желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, почек, половых органов); • Остеомиелит, остеопороз, пародонтоз; • ЛОР-заболевания; • Вяло заживающие гнойные раны, ожоги, келоидные рубцы. Противопоказания аппарата • Состояние после инфаркта миокарда (1-3 мес); • Стенокардия напряжения ФК III; • Наличие кардиостимуляторов; • Гипотония, пульпит; • Геморрагический инсульт. Отличительные особенности: • Современная элементная база; • Микропроцессорная система программирования, управления и контроля режимов работы; • Широкий спектр задаваемых параметров(индукция, частота, форма импульсов); • Наличие информационного дисплея высокого разрешения; • Гибкая система подбора различных индукторов и их идентификация; • Простота в работе и сервисном обслуживании; • Современный дизайн. Техническая характеристика аппарата: Режим работы непрерывный, импульсный Время работы в повторно-кратковременном режиме (час): - время работы (мин) - время паузы (мин) 6 32 10 Диапазон установки таймера (мин) 1÷99 ±5% Вид тока постоянный синусоидальный, импульсный Форма несущих импульсов прямоугольная, пилообразная, колоколообразная Форма модулирующего сигнала пилообразная, прямоугольная, треугольная, ступенчатая Виды бегущей волны поступательное, поступательное с изменением полярности,поступательно-возвратное, поступательно-возвратное с изменением полярности Напряженность поля на поверхности индукторов №1 и №2, мТл - при постоянном токе - при импульсном токе 60 ±10% 80 ±10% Напряженность поля на поверхности индукторов №4, мТл - при постоянном токе - при импульсном токе 2÷4 ±10% 2÷6 ±10% Напряженность поля на поверхности индукторов №3 и №5(мТл) - при постоянном токе - при импульсном токе 15 ±20% 20 ±20% Регулировка магнитной индукции ступенями (%) 25; 50; 75; 100 Частота генерации несущих импульсов (Гц) 50; 100 ±10% Частота модуляции несущих импульсов (Гц) 0,5; 1; 5; 10 ±10% Скважность импульсов 1:1; 1:2; 1:5; 1:10 Питание Напряжение питания (В) 220±22 Частота питающей сети (Гц) не более 50 Мощность потребляемая из сети, не более (ВА) 120 Габаритные размеры аппарата (мм) не более290 х 215 х 130 Масса аппарата, без индукторов (кг) не более 8 Требования к поставщику: 1. Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2.Гарантийное обслуживание 37 месяцев 3.Акт ввода в эксплуатацию | шт | 2 | 1594000 | 3 188 000 |
| 4 | Аппарат физиотерапевтический c ультразвуковым модулем | Техническая характеристика Аппарат физиотерапевтический (модуль ультразвуковой терапии) Комплектация (рекомендуемая): • основной аппарат с модулем ультразвуковой терапии и маленьким экраном - 1 шт, • ультразвуковая головка 5 кв.см. - 1 шт, • ультразвуковой гель 300 мл - 1 шт, • стилус - 1 шт, • адаптер - 1 шт • Ультразвуковая головка 1 см2 – 1 шт. • Ультразвуковой гель 1 л. – 1 шт. • Тележка – 1 шт. Главные характеристики • Прибор для 1-канальной ультразвуковой терапии с 4.3' сенсорным экраном • Стандартные протоколы • Пользовательские протоколы • Терапевтическая энциклопедия - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов • Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка • Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке Ультразвуковая терапия • Водонепроницаемые ультразвуковые головки • Световая сигнальная индикация контакта ультразвуковой головки • Эргономические многочастотные излучающие головки 5 см2 и 1см2 • Импульсный и постоянный режим работы • Модуляция частоты: 10-150Гц • Коэффициент заполнения периода импульсов 5-95% • Коэффициент заполнения периода импульсов – установленные значения 6,25% (1:16), 12,5% (1:8), 25% (1:4), 50% (1:2), 100% (1:1). • Максимальная выходная мощность 2Вт/см2 (постоянный режим) • Максимальная выходная мощность 3Вт/см2 (импульсный режим) Технические параметры Основной прибор Сеть питания 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц Дисплей управления Сенсорный, цветной, диагональ не менее 10,9 см (4,3’) Размеры (мм) не более 380 x 190 x 260 Вес (без аксессуаров) не более 3 кг. Класс IIb Тележка: Вес не более 11,9 кг Размеры (мм) не более 960 х 620 х 570 Количество ящиков не менее 6 Требования к поставщику: 1. Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2. Гарантийное обслуживание 37 месяцев 3. Акт ввода в эксплуатацию | шт | 1 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 5 | Аппарат световой терапии | Аппарат световой терапии Прим. диаметр фильтра 11 см Параметры сети электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц Энергопотребление не менее 90 ВА Номинальная мощность галогеновой лампы не менее 50 Вт Класс защиты Класс II IP 20 Вес - с настольной стойкой не более 3,4 кг - с напольной стойкой не более 7,8 кг Температура окружающей среды - при использовании от +10 до +40°C - при хранении от -30 до +45°C Длина волны 480 - 3400 нм Степень поляризации >95% (590 - 1550 нм) Удельная мощность в среднем 40 мВт/см2 Плотность потока световой энергии в минуту в среднем 2,4 Дж/см2 Наличие напольной стойки обязательно. Требования к поставщику: 1.Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2.Гарантийное обслуживание 37 месяцев 3.Акт ввода в эксплуатацию | шт | 2 | 2190000 | 4380000 |
| 6 | Аппарат для УВЧ терапии | Техническая характеристика Общие параметры Частота электромагнитных колебаний, МГц 27.12+/-0.05% Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт 10; 15; 20; 30; 40; 50;60 Комплект электродов, d, мм 120; 80; 36 Время работы аппарата в повторно- кратковременном режиме, ч 6 Диапазон таймера, мин 1-99 Время выхода аппарата на рабочий режим, мин, не более 1 Оптимальный зазор электродов, мм 12 Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 50 Габариты ДхШхВ, не менее, мм 350х220х130 Масса, кГ, не более 10 Электрические параметры Род тока переменный Частота, Гц 50/60 Напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 250 Требования к поставщику: 1.Поставщику иметь в наличии РУ, сертификат соотвествия 2. Гарантийное обслуживание 37 месяцев 3. Акт ввода в эксплуатацию | шт | 2 | 1 418 000 | 2 836 000 |

16 504 000

Место поставки: Жамбыслкая область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра 13А

Срок поставки : В течении 60 календарных дней  , с момента подписания договора

| «Заказчик» «Тапсырыс беруші» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» БИН 010 940 002 046 Банковские реквизиты: ИИК KZ768562203112521517 БИК KCJBKZKX . ЖФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Тараз адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» тел/факс: 8 (7262) 54-47-70 электронный адрес: poliklinika--5@mail.ru gp5_taraz@med.mail.kz Главный врач _________________ Сарсенова Д.А. |  | «Поставщик» «Өнім беруші» ______________________________________ |
| --- | --- | --- |