№ 1 қосымша

.Приложение №1

Перечень закупаемых ИМН

Тізім 2024 жыл.

Перечень 2024 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма,тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулетка для измерения длины окружности | Рулетка для измерения длины окружности ( мед. изделие) Высококачественная механика рулетки делает ее надежной, долговечной и удобной для использования в педиатрии, ортопедии. Рулетка сворачивается автоматически. Диапазон измерения (ростомера): 0-205 см. Дискретность(ростомера): 1 мм Размеры: не менее 70х22х65мм Функции : измерение в лежачем положении Регистрац. удост. , сертификат о поверке | шт | 20 | 12000 | 240000 |
| 2 | Ростомер | Ростомер напольный механический предназначен для измерения роста взрослых и детей старше полутора лет в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Имеет металлическое основание и штангу, покрытие полимерно-порошковое белого цвета. Шкала измерения, ползун и мерная планка изготовлены из пластика АБС. Защищен от внешних повреждений и легко дезинфицируется . Конструкция разборная, что удобно и выгодно при транспортировке. Технические характеристики: Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ), м 2,2 Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ), м 0,8 Цена деления шкалы (d), мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм: ±4 Диапазон рабочих температур, ºС от (+10) до (+40) Габаритные размеры: не более, мм 400х400х2500 Масса не более, кг 7,2 Средний срок службы, лет 6 Гарантия — 12 мес. Имеет декларацию о соответствии, свидетельство средств измерений, первичную поверку. | шт | 10 | 56000 | 560000 |
| 3 | Ростомер механический детский | Ростомер механический детский медицинский предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до полутора лет в медицинских учреждениях, родильных домах, детских больницах, поликлиниках, центрах педиатрического профиля, домов ребенка, ясельных учреждениях и др. Свойства: Длина: не более 950 мм. - Ширина: не более 330 мм. - Высота: не более 90 мм. - Высота измерений: до 845 мм. - Материал: гипоаллергенный пластик. - Поверка: имеется. - Цвет каркаса: белый. - Вес изделия: 1,5 кг. - Упаковка: гофрокартон. - Габариты упаковки: 955*335*95 мм. Имеет декларацию о соответствии, свидетельство средств измерений, первичную поверку. | шт | 12 | 51000 | 612000 |
| 4 | Анализатор билирубина — неинвазивный | Неинвазивный портативный автоматический транскутанный анализатор гипербилирубинемии новорожденных. Характеристики • Метод измерения - двухволновая отражательная фотометрия. • Оптическая схема прибора имеет два спектральных канала. Рабочие длины волн: 492 нм и 523 нм. • Диапазон измерений - 0-50 ед. ТБИ (0-500 мкмоль/л), что соответствует диапазону измерения логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения света на двух длинах волн от 0,1 до 1,0 Ед. • Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе прибора равно двум. Единица наименьшего разряда кода на цифровом табло прибора, ТБИ – 1. • Воспроизводимость измерений по данным клинических испытаний - в пределах 3,5 ТБИ, что соответствует примерно 35 мкмоль/л. • Коэффициент корреляции между концентрацией билирубина в крови и показателем ТБИ по измерениям на лбу новорожденного по данным клинических испытаний составляет не менее 0,90. • Время измерения - не более 2 с. • Автоматическая калибровка прибора осуществляется каждые 20 мин, если прибор находится в футляре. • Для контроля работы прибора не требуются калибраторы. Контрольные светофильтры установлены в футляре прибора. • Источники - два светодиода белого цвета свечения сроком службы не менее 10000000 измерений. • Прибор работает от трех элементов питания, постоянного напряжения 1,5 В каждый (типа ААА или LR03). При использовании щелочных элементов питания, один комплект обеспечивает более 1000000 измерений без замены элементов питания в течение полного срока службы батарей. • Прибор имеет индикацию разряда элементов питания. • Ток потребления при напряжении питания 4,5 В - не более 20 мА. • Усилие нажатия на подвижную световодную головку, необходимое для запуска измерительного цикла, – (2±1) Н. • Габаритные размеры прибора не превышают (135х65х35) мм. • Масса прибора с комплектом батарей, но без комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП) - не более 150 г, в полном комплекте поставки - не более 600 г. • Прибор используется в помещениях при температуре от 15°С до 35°С. • Средний срок службы (долговечность) прибора - не менее 4-х лет. • Гарантийный срок эксплуатации прибора - 4 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4,5 лет со дня отгрузки предприятием-производителем. Комплект поставки Базовый комплект поставки № Наименование Кол-во, шт. Примечание 1 Анализатор гипербилирубинемии фотометрический 1 2 Футляр 1 3 Контрольный светофильтр КСФ1 В составе футляра 4 Контрольный светофильтр КСФ2 В составе футляра 5 Элемент питания постоянного напряжения 1.5 В, типа ААА или LR03 3 Установлены в прибор 6 Руководство по эксплуатации 1 7 Методические рекомендации 1 Вместе с оборудованием необходимо предоставить следующую документацию: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан); 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений (если аппарат не является средством измерения. то вместо сертификата об утверждении типа средств измерений необходимо письмо из РГП „КазИнМетр„ о том, что он не подлежит внесению в реестр ГСИ Республики Казахстан). 3.Сертификат происхождения; 4.Акт приема-передачи; 5.Первичная поверка ( если данное оборудование является средством измерения); 6.Гарантийный талон 7.Паспорт на казахском и русском языках. | шт | 1 | 1720000 | 1720000 |
| 5 | Термологгер температуры и влажности | Основные характеристики: • Диапазон температур: от -30°C до +60°C. • Погрешность температуры: 0.5°C. • Интервал записи данных: 10 минут (настраиваемый через программное обеспечение). • Индикация температуры и влажности на дисплее логгера. • Внесен в реестр СИ РК. с сертификатом поверки | шт | 3 | 69000 | 207000 |

Место поставки: Жамбыслкая область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра 13А

Срок поставки : В течении 30 календарных дней  , с момента подписания договора

| «Заказчик» «Тапсырыс беруші» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» БИН 010 940 002 046 Банковские реквизиты: ИИК KZ768562203112521517 БИК KCJBKZKX . ЖФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Тараз адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» тел/факс: 8 (7262) 54-47-70 электронный адрес: poliklinika--5@mail.ru gp5_taraz@med.mail.kz Главный врач _________________ Сарсенова Д.А. |  | «Поставщик» «Өнім беруші» ______________________________________ |
| --- | --- | --- |